## Sheet1
消化内科拟申请采购设备清单
序号 | 设备名称 | 数量 | 基本配置要求 | 备注
1 | 高清电子胃肠镜系统 | 1 | 1、采用全数字化进口高清内窥镜系统； | 4条胃镜，2条肠镜
2 | 超声波清洗机 | 1 | 1、主要用于含盲孔、凹槽物品的清洗 ；2、40/80Khz变频清洗，功率可调；3、具有产品备案凭证
3 | 全自动软式内镜清洗消毒器 | 3 | 1、用于胃肠镜的清洗消毒，每台清洗内镜数量2-4条；2、具有打印功能，打印每条内镜清洗过程数据；3、提供中国疾病预防控制中心CDC检测报告；4、可连接内镜追溯系统 | 双槽
4 | 内镜清洗工作站 | 1 | 主要用于内镜手工清洗工作，可连接追溯系统 | 双槽
5 | 内镜存储柜 | 1 | ≥9条储存数量，高效过滤器进行杀菌，保证24小时正压储存
6 | 内镜专用纯水处理系统 | 1 | 1、产水量≥1000L；2、设备可进行自动启停；3、可进行一键式全自动化学消毒技术
7 | 紫外线空气消毒器 | 1 | 对体积为60m³室内空气中的自然菌消亡率均大于90％
8 | 消化道动力检测治疗系统 | 1 | 1、具备食管压力检测、肛肠压力检测、胃肠电图检测、上消化道PH值动态监测、胃肠动力治疗五大功能；2、食管压力、肛肠压力检测。压力控制方式：计算机自动恒压控制；3、压力方式生物反馈训练软件包：训练方式采用人机对话方式，界面采用先进的三维动画方式；训练选择：腹压和肛门括约肌协调训练、独立的腹压训练和括约肌松弛训练方式根据患者情况进行选择； 生物反馈训练有效与否实时显示；4、食道测压软件包：对咽部及LES的压力波形进行实时记录，基线调整、暂停、波形存储、波形宽度放大、缩小；波形幅度放大、缩小等操作；5、全自动分析压力事件图标，专家自动诊断模式，根据分析数据，给出诊断意见。6、胃肠电图部分：采集和处理八通道胃肠电信号（可胃肠同步操作）。7、胃动力治疗仪部分：对胃肠节律紊乱综合症、伴功能紊乱的浅表性胃炎等病症进行治疗。
9 | 肝功能剪切波量化超声诊断仪 | 1 | 1、产品具备国家三类医疗器械注册证；2、显示屏：≥12英寸，高清晰一体化LCD触摸屏；3、超声图像能实现实时超声引导定位，系统显示两幅超声图像用于定位以求符合测量标准；4、彩色弹性结果图显示测量深度及时间，通过斜率及图形状态评估结果准确性；